ГОСТ Р

(проект,

1 редакция)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й

Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

АППАРАТЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ АВТОНОМНЫЕ

СО СЖАТЫМ И С ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМ КИСЛОРОДОМ

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

###### Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ОАО "Корпорация "Росхимзащита".

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ».

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _______________ № ___________.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	3

3 Термины, определения и сокращения	3

4 Классификация	7

5 Технические требования	7

5.1 Основные показатели и характеристики	7

5.1.1 Показатели назначения	7

5.1.2 Конструктивные требования	9

5.1.3 Требования надежности	15

5.1.4 Требования стойкости к внешним воздействиям	15

5.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	17

5.3 Комплектность	18

5.4 Маркировка	18

5.5 Упаковка	18

6 Требования безопасности	18

7 Правила приемки	19

8 Методы контроля (испытаний)	20

8.1 Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки	20

8.2 Определение массы аппаратов	20

8.3 Определение смещения приведенного центра массы	20

8.4 Определение усилия срабатывания органов ручного управления	21

8.5 Определение герметичности воздуховодной системы аппаратов	22

8.6 Определение объема ДМ	22

8.7 Определение сопротивления КИД	24

8.8 Определение герметичности дыхательных клапанов	24

8.9 Определение герметичности соединения вентиль-баллон, вентиля и износостойкости вентиля баллона	25

8.10 Проверка работы сигнального устройства	26

8.11 Определение значения величины постоянной подачи кислорода	26

8.12 Определение давления срабатывания легочного автомата	26

8.13 Определение расхода кислорода при работе устройства дополнительной подачи кислорода	27

8.14 Определение устойчивости аппаратов к воздействию растворов ПАВ	27

8.15 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия открытого пламени	28

8.16 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия условий транспортирования	29

8.17 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия вибрационной нагрузки	30

8.18 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия ударов	30

8.19 Определение сохранения работоспособности аппаратов после падения	31

8.20 Климатические испытания	31

8.21 Определение устойчивости аппаратов к дезинфицирующим растворам	32

8.22 Определение характеристик аппарата при испытаниях на установке ИЛ	32

8.23 Определение работоспособности аппаратов при погружении в воду	37

8.24 Испытания на испытателях-добровольцах	38

8.25 Испытания на надежность	43

9 Транспортирование и хранение	45

10 Гарантии изготовителя	45

Приложение А (рекомендуемое) Описание динамической установки ИЛ………..…… 46

Приложение Б (рекомендуемое) Протокол № _ испытания аппарата на установке

ИЛ…………………………………………………………………………………... 53

Приложение В (рекомендуемое) Протокол №_ испытания аппарата на испытателе-добровольце ……………………………………………………………………... 55

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

АППАРАТЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ АВТОНОМНЫЕ

СО СЖАТЫМ И С ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМ КИСЛОРОДОМ

Общие технические условия

State Standard of Russian Federation. Standards System of Labour Safety. Personal Respiratory Protection Means. Self-Contained Compressed Oxygen and Chemical Oxygen Apparatus

General Specifications

Дата введения – 200 –   –

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на разрабатываемые и модернизируемые аппараты изолирующие автономные (автономные дыхательные аппараты с замкнутым контуром) со сжатым и с химически связанным кислородом (далее аппараты), предназначенные для индивидуальной защиты органов дыхания человека от воздействия непригодной для дыхания среды при горноспасательных и технических работах в подземных условиях при температуре от минус 20 ºС до плюс 60 ºС (диапазон температур может быть сужен или расширен по согласованию с потребителем), следующих типов:

– аппараты со сжатым кислородом и поглотительным патроном;

– аппараты с химически связанным кислородом (с патроном с кислородсодержащим продуктом);

– аппараты со сжатой кислородно-азотной смесью и поглотительным патроном;

________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

– аппараты со сжатой кислородно-азотной смесью или сжатым воздухом и патроном с кислородсодержащим продуктом;

– аппараты с патроном с кислородсодержащим продуктом и патроном с поглотителем (аппарат со сбалансированной регенерацией).

Аппараты могут быть как с отрицательным давлением на вдохе, так и с положительным давлением на вдохе.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к аппаратам и методы их испытаний.

1.3 Требования данного стандарта применяются на всех стадиях разработки, изготовления и испытания аппаратов и используются при сертификации.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на следующие специальные виды дыхательных аппаратов:

– медицинские;

– для подводных работ;

– для авиации и космоса;

– для военных целей;

– для работ при тушении пожара.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.4.061-88 Система стандартов безопасности труда. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малой и средней емкости для газов на Рр  20 МПа (200 кгс/см2)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных  климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р 12.4.189-99. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общее технические условия

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1 аппарат изолирующий автономный (автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром) со сжатым кислородом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и добавления в газовую дыхательную смесь кислорода из баллона со сжатым кислородом.

3.2 аппарат изолирующий автономный (автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром) с химически связанным кислородом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продуктом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом кислорода.

3.3 аппарат изолирующий автономный (автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром) со сжатой кислородно-азотной смесью и поглотительным патроном: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения химическим веществом выдыхаемого диоксида углерода и добавления в газовую дыхательную смесь по специальным циклограммам кислородно-азотной смеси из баллона со сжатой кислородно-азотной смесью.

3.4 аппарат изолирующий автономный (автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром) со сжатой кислородно-азотной смесью или сжатым воздухом и патроном с кислородсодержащим продуктом: Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продуктом выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом кислорода, а также добавления кислорода и азота из баллона со сжатой кислородно-азотной смесью или сжатым воздухом с целью снижения объемной доли кислорода во вдыхаемой газовой дыхательной смеси и более экономного использования продукта.

3.5 аппарат изолирующий автономный (автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром) с патроном с кислородсодержащим продуктом и патроном с поглотителем (аппарат со сбалансированной регенерацией) Изолирующее средство индивидуальной защиты органов дыхания многоразового использования, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре аппарата за счет поглощения кислородсодержащим продуктом и поглотителем выдыхаемого диоксида углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь выделяющегося при этом только необходимого для дыхания кислорода.

3.6 воздуховодная система: Система аппарата, в которой циркулирует выдыхаемая и вдыхаемая газовая дыхательная смесь; включает лицевую часть, дыхательный мешок, соединительные шланги и при наличии поглотительный и (или) регенеративный патрон, холодильник.

3.7 газовая дыхательная смесь; ГДС: Смесь газов и паров воды, заполняющая внутренний объем аппарата и используемая для дыхания.

3.8 дыхательный мешок; ДМ: Составная часть аппарата, представляющая собой эластичную емкость для ГДС.

3.9 клапан избыточного давления; КИД: Составная часть аппарата, предназначенная для сброса избытка ГДС из внутреннего объема аппарата.

3.10 легочно-автоматическая регулировка: Дозирование необходимого объема кислорода с помощью дозирующего устройства (легочного автомата), регулируемого дыханием.

3.11 легочная вентиляция: Объем ГДС, прошедший при дыхании через легкие человека или через установку "Искусственные легкие" за одну минуту.

3.12 легочные условия; ЛУ: Физические условия состояния объемов газов (температура 37 oС, относительная влажность 100 %, любое атмосферное давление).

3.13 номинальное время защитного действия; номинальное ВЗД: Время действия аппарата, установленное для конкретного типа аппарата при испытании его на установке "Искусственные легкие" (на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека) с легочной вентиляцией 30 дм3/мин при температуре окружающей среды  (25 ± 1) С и относительно которого устанавливаются минимально допустимые значения фактического ВЗД при различных условиях.

3.14 номинальный режим: Режим испытаний на установке "Искусственные легкие" с легочной вентиляцией 30 дм3/мин и при температуре окружающей среды  (25 ± 1) С.

3.15 поверхностно активное вещество; ПАВ.

3.16 поглотительный патрон; ПП: Составная часть аппарата, в которой осуществляется поглощение диоксида углерода из выдыхаемой газовой смеси.

3.17 регенеративный патрон; РП: Составная часть аппарата, в которой осуществляется поглощение диоксида углерода и паров воды из выдыхаемой газовой смеси и выделение соответствующего количества кислорода.

3.18 рабочий объем дыхательного мешка: Объем воздуха, удаляемого из дыхательного мешка при изменении давления в нем от заданного избыточного значения или от установившегося при его наполнении после открытия КИД до установленного нижнего значения или до момента открытия дозирующего устройства (легочного автомата).

3.19 рабочая конструкторская документация; РКД.

3.20 сагиттальная плоскость:  Условная плоскость, делящая симметрично тело человека продольно на правую и левую половину.

3.21 сигнальное устройство: Приспособление, предназначенное для подачи сигнала пользователю о том, что вентиль баллона закрыт или израсходован основной запас кислорода или кислородно-азотной смеси в аппарате.

3.22 сопротивление дыханию: Показатель, выражаемый разностью давлений на вдохе или выдохе в подмасочном пространстве аппарата и атмосферным давлением.

3.23 сопротивление клапана избыточного давления: Показатель, выражаемый разностью давлений на входе и выходе проходящего через КИД постоянного потока воздуха при заданном его расходе.

3.24 средство индивидуальной защиты органов дыхания; СИЗОД: Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания от опасных и вредных факторов, воздействующих ингаляционно.

3.25 стандартные условия; СУ: Физические условия состояния объемов газов (температура 0 oС, влажность 0 %, давление 101,3 кПа).

3.26 установка "Искусственные легкие": ИЛ: Установка, имитирующая внешнее дыхание человека (стенд-имитатор внешнего дыхания) и предназначенная для испытания изолирующих СИЗОД.

3.27 фактическое время защитного действия; фактическое ВЗД: Время действия аппарата до достижения предельных параметров дыхания и параметров вдыхаемой газовой дыхательной смеси, заданных настоящим стандартом, при испытаниях на установке "Искусственные легкие" и на испытателях-добровольцах.

4 Классификация

4.1 Аппараты должны классифицироваться по номинальному ВЗД в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1– Классификация аппаратов

| Класс аппарата |  | Номинальное ВЗД, ч | Условия испытания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отрицательное давление | положительное давление |  | частота дыхания, мин-1 | глубина дыхания, дм3 (ЛУ) | легочная вентиляция, дм3/мин (ЛУ) |
| 2 О | 2 П | 2 | 20 | 1,5 | 30,0 |
| 4 О | 4 П | 4 | 20 | 1,5 | 30,0 |
| 5 О | 5 П | 5 | 20 | 1,5 | 30,0 |
| 6 О | 6 П | 6 | 20 | 1,5 | 30,0 |

При подтверждении номинального ВЗД должны быть соблюдены требования по составу вдыхаемой ГДС и условиям дыхания в соответствии с 5.1.1.3 – 5.1.1.7.

5 Технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики

5.1.1 Показатели назначения

5.1.1.1 Аппараты должны быть работоспособными в режимах дыхания, получающихся в ходе выполнения нагрузок от относительного покоя до тяжелой работы при температуре окружающей среды от минус 20 оС до плюс 60 оС.

5.1.1.2 Фактическое ВЗД аппаратов в зависимости от температуры окружающей среды и степени тяжести выполняемой работы должно соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

5.1.1.3 Объемная доля кислорода во вдыхаемой ГДС должна быть не менее 20 %.

Таблица  2  –  Фактическое ВЗД

| Наименование показателя | Легочная вентиляция (ЛУ), дм3/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,5 | 30,0 | 60,0 | 85,0 |
| Фактическое ВЗД по отношению к номинальному при соответствующей температуре окружающей среды, %, не менее: – минус (20 ± 2) oС | – | 75 (100) | – | – |
| – (25 ± 1) oС | 100 (250) | 100 (110) | 50 | 10 |
| – (40 ± 1) oС | – | 25 | – | – |
| – (60 ± 2) oС | – | 10 | – | – |
| Примечание – В скобках указано отношение фактического ВЗД к номинальному для аппаратов с химически связанным кислородом. |  |  |  |  |

5.1.1.4 Объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС при испытании на ИЛ должна быть не более 2,0 % для аппаратов классов 4О – 6П и не более 3,0 % для аппаратов классов 2О и 2П.

5.1.1.5 Объемная доля диоксида углерода в трубке вдоха или в ДМ, расположенном за ПП должна быть:

– при испытании на ИЛ в течение номинального ВЗД:

а) для аппаратов классов 2О и 2П – не более 1,5 %, при этом среднее значение должно быть не более 0,5 %;

б) для аппаратов классов 4О – 6П – не более 1,0 %, при этом среднее значение должно быть не более 0,3 %;

– при испытании на испытателе-добровольце – не более 3,0 %.

5.1.1.6 Сопротивление дыханию на вдохе и/или выдохе в аппаратах в течение ВЗД не должно быть более:

– при испытании на ИЛ – значений, указанных в таблице 3;

– при испытании на испытателе-добровольце – 2000 Па.

5.1.1.7 Температура вдыхаемой ГДС независимо от влажности в течение номинального ВЗД должна быть не более 42 оС.

5.1.1.8 Температура вдыхаемой ГДС независимо от влажности при температуре окружающей среды 40 оС во время испытания на ИЛ с легочной вентиляцией 30 дм3/мин (ЛУ) в течение 30 мин от начала работы должна быть не более 42 оС.

Таблица  3 – Сопротивление дыханию при испытании на ИЛ

| Легочная вентиляция, дм3/мин (ЛУ) | Сопротивление дыханию, Па, не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | аппарат с отрицательным давлением на вдохе |  | аппарат с положительным давлением на вдохе |  |
|  | на вдохе | на выдохе | на вдохе | на выдохе |
| 12,5 | -100 | +300 | 0 | +400 |
| 30,0 | -300 | +500 | 0 | +600 |
| 60,0 | -600 | +750 | 0 | +900 |
| 85,0 | -900 | +1000 | 0 | +1200 |

5.1.2 Конструктивные требования

5.1.2.1 Аппараты в рабочем положении должны располагаться на спине человека.

Форма и габаритные размеры аппаратов должны соответствовать строению человека, сочетаться с защитной одеждой, каской и другим снаряжением, обеспечивать удобство при выполнении всех видов работ (в том числе при передвижении через узкие люки и лазы диаметром не менее 800 мм, передвижении ползком, на четвереньках и т. д.).

Конструкция аппаратов должна обеспечить их быструю и простую разборку на детали для очистки, проверки и контроля. Необходимые для этого соединительные детали должны легко отсоединяться, соединяться, и преимущественно вручную.

Все уплотняющие детали должны сохранять свое положение в случае отсоединения деталей для проведения любых мероприятий по уходу и осмотру.

5.1.2.2 Масса готовых к эксплуатации аппаратов без лицевой части должна соответствовать значениям, указанным в таблице 4.

5.1.2.3 Приведенный центр массы аппаратов должен находиться не далее чем в 30 мм от сагиттальной плоскости человека.

5.1.2.4 Все органы управления аппаратом (вентили, рычаги, кнопки и др.) должны быть легкодоступны, удобны в применении и надежно защищены от механических повреждений и случайного срабатывания.

Органы управления должны срабатывать при усилии не более 80 Н.

Таблица  4 – Масса аппарата

| Класс аппарата | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
| 2 О, 2 П | 10 |
| 4 О, 4 П | 14 |
| 5 О, 5 П | 15 |
| 6 О, 6 П | 16 |

5.1.2.5 Корпус аппаратов должен быть выполнен таким образом, чтобы при работе посторонние частицы (искры, угольки и др.) не могли попасть внутрь и привести к нарушению работоспособности аппаратов. Корпус должен защищать все составные части аппаратов от возможных повреждений.

На корпусе аппаратов (с наружной стороны) должны быть нанесены светящиеся или световозвращающие элементы (полосы, катафоты и др.) яркого цвета (оранжевого, красного или желтого), заметные при слабом освещении и в темноте.

5.1.2.6 Подвесная и амортизирующая системы должны быть выполнены таким образом, чтобы аппарат удобно располагался на спине, прочно фиксировался, не вызывая потертостей и ушибов при работе. Эти системы должны  обеспечивать возможность циркуляции воздуха между аппаратом и одеждой и предотвращать воздействие на тело нагретой или охлажденной поверхности корпуса.

Подвесная система аппаратов должна обеспечивать возможность быстро, просто и без посторонней помощи надевать аппараты и регулировать их крепление. Ремни подвесной и амортизирующей систем аппаратов должны быть снабжены устройствами для регулировки их длины и степени натяжения. Все приспособления для регулировки положения аппаратов (пряжки, карабины, застежки и др.) должны быть выполнены таким образом, чтобы ремни после регулировки прочно фиксировались. Регулировка ремней подвесной системы не должна нарушаться в течение всей работы.

Устройство подвесной системы должно позволять надевать аппарат после включения в него, а также снимать и перемещать аппарат перед собой без выключения из него при передвижении по тесным выработкам и помещениям.

5.1.2.7 Аппараты должны быть сконструированы таким образом, чтобы слюна или конденсат не могли оказать какого-либо отрицательного воздействия, как на работу аппаратов, так и на его пользователя.

5.1.2.8 Герметичность воздуховодной системы аппаратов должна быть такой, чтобы при избыточном давлении 800 Па и загерметизированном КИД, изменение давления не превышало 30 Па в минуту, при вакуумметрическом давлении 800 Па и незагерметизированном КИД изменение давления не превышало 50 Па в минуту.

5.1.2.9 ДМ должен быть защищен от внешнего воздействия и от сжатия. Объем ДМ в готовом к эксплуатации аппарате должен быть не менее 4,5 дм3.

В аппаратах без легочно-автоматической дозировки объем ДМ измеряется в диапазоне давлений между давлением, установившемся в ДМ после закрытия КИД и вакуумметрическим давлением 200 Па.

В аппаратах с легочно-автоматической дозировкой объем ДМ измеряется в диапазоне давлений между давлением, установившемся в ДМ после закрытия КИД и давлением открытия легочного автомата.

В аппаратах без КИД объем ДМ измеряется в диапазоне давлений между избыточным давлением 400 Па и вакуумметрическим давлением 200 Па.

5.1.2.10 При необходимости аппараты должны быть снабжены КИД, который автоматически открывается давлением в воздуховодной системе. КИД должен быть защищен от пыли и от механического повреждения.

Конструкция КИД должна предусматривать его герметизацию при проверке аппаратов на герметичность при избыточном давлении.

5.1.2.11 Сопротивление КИД постоянному потоку воздуха регламентируется конструкторской документацией на конкретный аппарат.

5.1.2.12 Герметичность дыхательных клапанов аппаратов должна быть такой, чтобы при избыточном давлении 500 Па, утечка ГДС через клапан не превышала 0,5 дм3/мин.

Клапаны должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было легко заменить клапанные мембраны или клапан в целом. Должна быть исключена возможность установки клапана вдоха на место клапана выдоха и наоборот с изменением направления движения ГДС в воздуховодной системе аппарата.

5.1.2.13 Используемые в аппаратах баллоны должны соответствовать определенному давлению заполнения. Недопустимо подсоединение кислородного баллона с более высоким максимальным давлением заполнения (например, 30,0 МПа) к аппарату, рассчитанному на использование баллонов с более низким максимальным давлением заполнения (например, 20,0 МПа), а также недопустимо подсоединение баллона с кислородно-азотной смесью к аппарату, рассчитанному на использование кислородных баллонов и наоборот.

Примечание – К аппарату с более чем одним баллоном должны подсоединяться только баллоны с одинаковым максимальным давлением заполнения.

5.1.2.14  Открытие поступления кислорода или кислородно-азотной смеси, в воздуховодную систему аппарата должно осуществляться только одним вентилем.

5.1.2.15 Вентиль баллона должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не мог непреднамеренно закрываться при соприкосновении с поверхностью, а также, чтобы во время эксплуатации нельзя было полностью вывернуть его шпиндель из гнезда.

Вентиль удовлетворяет требованиям, если:

а) вентиль сохраняет герметичность в положениях "Открыто" и "Закрыто";

б) вентиль выдерживает не менее 3000 циклов открывания и закрывания.

Соединение вентиль-баллон должно быть герметичным.

5.1.2.16 Аппараты со сжатым кислородом или сжатой кислородно-азотной смесью должны быть снабжены сигнальным устройством, срабатывающим при включении в аппараты с закрытым вентилем баллона, а также при снижении давления в баллоне до (3,5  0,5) МПа с учетом погрешности манометра аппарата.

5.1.2.17 Сигнальное устройство после срабатывания не должно оказывать влияния на дыхание человека.

5.1.2.18 Металлические трубопроводы высокого давления, клапаны и соединительные детали должны пройти испытания давлением, которое на 50 % выше максимального давления заполнения баллона (баллонов).

Неметаллические детали, подвергаемые воздействию высокого давления, должны пройти испытание давлением, равным удвоенному максимальному давлению заполнения баллона (баллонов).

Все трубопроводы среднего давления, подключенные к регулятору давления, должны в течение 15 мин подвергаться удвоенному максимальному рабочему давлению.

Соединения высокого, среднего и низкого давления не должны быть взаимозаменяемыми.

Каждая регулируемая ступень среднего давления должна быть предохранена от непреднамеренной переналадки и испытана для того, чтобы можно было обнаружить любую необоснованную переналадку.

Предусмотренное изготовителем среднее давление при любом давлении в баллоне выше 2 МПа не должно отклоняться от заданного значения более чем на  10 %.

5.1.2.19 Отрегулированный изготовителем редуктор должен быть опломбирован для предотвращения несанкционированного доступа.

Значение величины редуцированного давления должно сохраняться в течение не менее 3 лет с момента регулировки и проверки.

Редуктор должен иметь предохранительный клапан для тех случаев, когда не все подключенные к редуктору детали могут выдержать максимальное давление в баллоне.

5.1.2.20 Аппараты со сжатым кислородом или кислородно-азотной смесью должны быть снабжены поверенным указателем давления, показывающим давление в баллоне или в баллонах после открытия вентиля.

На его шкале должна быть нанесена надпись «Кислород» или «Кислород-азот».

Указатель давления должен быть установлен на аппаратах таким образом, чтобы пользователь в лицевой части мог легко считывать с него показания при слабом освещении и в темноте.

5.1.2.21 Указатель давления должен быть влагонепроницаемым, устойчивым к воздействию пыли и должен иметь защитный кожух из эластичного материала для защиты от возможных ударов. Кожух не должен препятствовать возможности контролировать показания указателя.

5.1.2.22 Шкала указателя должна включать в себя значения от нулевой отметки до значения, превышающего значение наибольшего допустимого давления заполнения баллона не менее, чем на 5 МПа.

Класс точности должен быть не ниже 2,5.

5.1.2.23 Если в качестве указателя используется манометр, то он должен иметь устройство для сброса давления, предохраняющее пользователя аппарата от травмирования.

Защитное стекло манометра должно быть изготовлено из небьющегося материала.

Аппараты должны быть оснащены устройством для перекрывания трубопровода манометра, которое, в случае необходимости, приводится в действие пользователем при надетом аппарате. Устройство должно находиться  в доступном месте.

Трубопровод манометра должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать жесткий режим работы. Если трубопровод манометра защищен оболочкой, то окружающее ее пространство должно сообщаться с окружающей атмосферой.

5.1.2.24 Аппараты с химически связанным кислородом должны иметь указатель степени отработки РП с погрешностью ± 20 %. Если в качестве указателя степени отработки используются часы или таймер, фактическое ВЗД аппарата при испытании на номинальном режиме должно превышать номинальное ВЗД на 20 %.

5.1.2.25 Аппараты со сжатым кислородом или кислородно-азотной смесью должны быть снабжены устройством, обеспечивающим подачу необходимого объема кислорода или кислородо-азотной смеси в воздуховодную систему.

Данное устройство может быть выполнено в виде:

а) постоянно дозирующего устройства;

б) легочного автомата;

в) комбинированного устройства (комбинированная дозировка).

5.1.2.26 В аппаратах с постоянной дозировкой подача кислорода должна быть не менее 4 дм3/мин вплоть до снижения давления в баллоне (баллонах) до значения, составляющего 5 % от значения максимального давления заполнения баллона (баллонов).

5.1.2.27 В аппаратах с отрицательным давлением на фазе вдоха, имеющих легочно-автоматическую дозировку, при отсосе с постоянным потоком 10 дм3/мин вакуумметрическое давление открытия легочного автомата должно находиться в пределах от 100 до 350 Па, при отсосе с постоянным потоком 80 дм³/мин – не должно превышать 500 Па.

5.1.2.28 Аппараты, работающие только при легочно-автоматической или комбинированной дозировке кислорода, в случае постоянной дозировки кислорода менее 1,2 дм3/мин должны быть снабжены автоматическим продувочным устройством, периодически удаляющим часть ГДС из воздуховодной системы.

5.1.2.29 Аппараты, работающие только с легочно-автоматической дозировкой кислорода, должны быть снабжены устройством, которое в начале дыхания при открытии вентиля баллона должно обеспечивать автоматическую подачу от 5 до 10 дм³ кислорода в воздуховодную систему.

5.1.2.30 Аппараты с редуктором и/или с легочным автоматом должны быть снабжены приводимым в действие вручную и автоматически самозапирающимся дополнительным кислородным клапаном (байпасом), благодаря которому при любом давлении в баллоне выше 5 МПа независимо от редуктора или легочного автомата пользователь должен обеспечиваться кислородом с объемным расходом не менее 60 дм³/мин.

Ниже давления 5 МПа численно объемный расход кислорода Q, дм3/мин, должен быть не менее рассчитанного по формуле

Q = 12P,                                                           (1)

где Р – давление кислорода в баллоне, МПа.

Байпас должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не мог сработать случайно. Если клапан приводится в действие с помощью нажимной кнопки, то сила, приложенная для его срабатывания, должна быть в пределах от 20 до 60 Н.

5.1.2.31 Все детали, приводимые в действие пользователем, должны быть легко доступны и отличаться друг от друга. Все регулируемые детали и устройства должны быть изготовлены таким образом, чтобы их регулировка не могла быть нарушена во время эксплуатации аппарата.

5.1.2.32 Аппараты с регулируемым газовым составом ГДС должны иметь в своем составе прибор, показывающий объемную долю кислорода во вдыхаемой ГДС. Прибор должен подавать звуковой сигнал при её уменьшении до минимально допустимого значения.

5.1.3 Требования надежности

5.1.3.1 Вероятность сохранения работоспособности аппаратов за время нахождения их в состоянии ожидания применения в течение 720 ч (30 сут.) должна быть не менее 0,98 при доверительной вероятности  = 0,9.

5.1.3.2 Вероятность безотказной работы за ВЗД должна быть не менее 0,98 при доверительной вероятности  = 0,9.

5.1.3.3 Срок службы аппаратов должен быть не менее 10 лет.

5.1.4 Требования стойкости к внешним воздействиям

5.1.4.1 Аппараты по виду климатического исполнения должны относиться к исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150, но рассчитаны на применение при температуре окружающей среды от минус 20 оС до плюс 60 оС, относительной влажности до 100 %.

5.1.4.2 Аппараты должны сохранять работоспособность после воздействия условий транспортирования, приведенных в таблице 5.

Таблица  5

| Пиковое ударное ускорение, g | Длительность действия ударного ускорения, мс | Число ударов | Частота ударов, мин –1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 –20 | 400 | 40 – 80 |
| 10 | 5 – 20 | 2000 | 40 – 80 |

5.1.4.3 Аппараты должны сохранять работоспособность после воздействия вибрационной нагрузки с частотой от 50 до 60 Гц и амплитудой 0,4 мм.

5.1.4.4 Аппараты должны сохранять работоспособность после воздействия 
1000 ударов с частотой 50 мин-1, длительностью ударного импульса 5 мс и максимальным ускорением 100 м/с2.

5.1.4.5 Аппараты должны сохранять работоспособность после падения в горизонтальном положении с высоты (1,5 ± 0,1) м на ровную бетонную поверхность.

5.1.4.6 Аппараты должны сохранять работоспособность после воздействия климатических факторов:

– температуры  (50  3) оС в течение 24 ч;

– температуры минус (60  3) оС в течение 4 ч;

– температуры  (35  2) оС при относительной влажности (90  3) % в течение 24 ч.

5.1.4.7 Аппараты должны быть устойчивым к воздействию растворов ПАВ.

5.1.4.8 Аппараты должны выдерживать воздействие открытого пламени с температурой (800  50) оС в течение 5 с.

5.1.4.9 Аппараты должны сохранять работоспособность и обеспечивать безопасность дыхания при погружении в воду на время не менее 15 с.

5.1.4.10 Лицевая часть, дыхательные трубки, ДМ, клапанная (соединительная) коробка и сигнальное устройство должны быть устойчивыми к следующим дезинфицирующим растворам:

– этиловому спирту ректификованному;

– водным растворам: 6 % перекиси водорода, 1 % хлорамина, 8 % борной кислоты, 0,5 % марганцовокислого калия.

5.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

5.2.1 Сорбенты, используемые для поглощения диоксида углерода, кислородсодержащие продукты, сжатый кислород и сжатая кислородно-азотная смесь должны соответствовать требованиям нормативных документов на эти вещества.

5.2.2 В качестве лицевой части в аппаратах должна использоваться маска, соответствующая ГОСТ Р 12.4.189, имеющая в среднем подсос под маску, включающий подсос по полосе обтюрации и другие конструктивные элементы маски, не более 0,01 %. По согласованию с потребителем в качестве лицевой части может использоваться загубник в комплекте с носовым зажимом и защитными очками.

5.2.3 Дыхательные трубки должны быть эластичными и устойчивыми к изгибу. Они не должны ограничивать свободу движения головы пользователя и препятствовать подаче ГДС или перекрывать ее, если при испытаниях с участием испытателей-добровольцев на них надавить подбородком или рукой.

5.2.4 В аппаратах может быть применен ПП или РП одноразового действия или переснаряжаемый. Требования к ПП и РП должны быть отражены в РКД на конкретный аппарат.

5.2.5 В аппаратах со сжатым кислородом или сжатой кислородно-азотной смесью должны применяться баллоны из легированной стали по ГОСТ 949 или изготовленные из композитных материалов и имеющие разрешение Госгортехнадзора России на использование в дыхательных аппаратах, а также сертификат соответствия.

Окраска баллонов должна быть выполнена в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

5.2.6 Количество нагружений (заправок) между нулевым и рабочим давлением баллона, устанавливаемое изготовителем и указываемое в технической документации на баллон, должно составлять не менее 5000.

5.2.7 Срок переосвидетельствования баллонов, входящих в комплект аппаратов, должен составлять:

– для стальных баллонов не более одного раза в 5 лет;

– для композитных баллонов не более одного раза в 3 года.

5.2.8 Срок службы баллонов, устанавливаемый изготовителем, должен быть не менее 10 лет.

5.2.9 ДМ должен быть изготовлен из прочного и эластичного материала.

5.3 Комплектность

5.3.1 Комплектность должна определяться документацией на конкретный аппарат.

5.3.2 В комплект поставки аппаратов должны входить эксплуатационные документы: руководство по эксплуатации аппарата, паспорт на аппарат, паспорт на баллон, паспорт на одноразовые ПП и РП.

5.4 Маркировка

5.4.1 Каждый аппарат должен иметь маркировку со следующими данными:

– сокращенное наименование аппарата;

– обозначение технических условий и (или) стандарта;

– наименование изготовителя или его товарный знак;

– порядковый номер аппарата;

– год и месяц изготовления.

5.4.2 Маркировка должна быть нанесена  в месте, защищенном от механических повреждений.

5.4.3 На редуктор, переснаряжаемый ПП и холодильник должен быть нанесен порядковый номер аппарата.

5.4.4 Требования к маркировке транспортной упаковки по ГОСТ 14192.

5.5 Упаковка

5.5.1 Каждый аппарат должен упаковываться в отдельную транспортную тару, предохраняющую аппарат от повреждения при транспортировании любым видом транспорта в интервале температур от минус 50 ºС до плюс 50 ºС.

6 Требования безопасности

6.1 Требования безопасности к аппаратам при эксплуатации должны быть изложены в соответствующих разделах руководства по эксплуатации аппарата и в паспортах на баллон, одноразовые ПП и РП.

6.2 Материалы, непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя или находящиеся в контакте с ГДС, не должны оказывать раздражающего или какого-либо отрицательного воздействия на его здоровье.

6.3 В случае использования аппаратов во взрывоопасной среде составные части аппаратов, которые могут быть подвержены ударам при эксплуатации, должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих фрикционную искробезопасность.

6.4 В случае использования во взрывоопасной среде аппараты должны быть антистатичными. При этом сопротивление изоляции и удельное электрическое сопротивление неметаллических частей аппаратов должны быть не более 109 Ом.

6.5 Температура разогретых поверхностей узлов аппаратов не должна быть более 300 ºС.

6.6 Вентиль баллона, кнопка или рычаг устройства дополнительной подачи кислорода, вентиль для перекрытия шланга манометра и другие органы управления должны быть надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.

6.7 Составные части аппаратов, в которых в случае неисправности давление может превысить допустимое значение, должны иметь автоматические устройства, предохраняющие их от разрушения.

6.8 В аппаратах, в которых манометр присоединен находящимся вне ранца шлангом, должно быть предусмотрено устройство, перекрывающее вручную или автоматически поступление кислорода в этот шланг при нарушении его герметичности и/или герметичности манометра.

7 Правила приемки

7.1 Для контроля качества аппаратов должны быть установлены следующие категории испытаний:

– приемосдаточные;

– периодические;

– типовые.

7.2 Испытания и приемка аппаратов осуществляется по техническим условиям на аппарат и в соответствии с ГОСТ 15.309.

8 Методы контроля (испытаний)

8.1 Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки

8.1.1. Проверку внешнего вида, комплектности (5.3), маркировки (5.4) и упаковки аппаратов (5.5) произвести визуально.

8.2 Определение массы аппаратов

8.2.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– весы с верхним пределом измерения до 20 кг и с ценой деления 50 г или весы с верхним пределом измерения до 10 кг с ценой деления 5 г.

8.2.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– собрать и полностью укомплектовать аппарат в соответствии с руководством по эксплуатации на аппарат;

– произвести взвешивание полностью укомплектованного аппарата с погрешностью  0,1 кг.

Допускается массу аппарата определять как сумму масс его составных частей.

Результат испытания считается положительным, если выполняются требования 5.1.2.2.

8.3 Определение смещения приведенного центра массы

8.3.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– стенд (рисунок 1), состоящий из щита 1, закрепленного на стене испытательной лаборатории. В щите закреплен штырь 2, на который с помощью приспособления 4 подвешивается аппарат 5. Вертикально через ось штыря нанесена краской линия длиной (1000  5) мм и шириной (1,0  0,2) мм;

– линейка с ценой деления 1 мм.

8.3.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– собрать аппарат в соответствии с руководством по эксплуатации аппарата;

– прочертить на корпусе аппарата мелом линию, соответствующую оси симметрии аппарата;

А

1 – щит; 2 – штырь; 3 – горизонтальная линейка;

4 – приспособление; 5 – аппарат

Рисунок 1 – Принципиальная схема стенда для определения

смещения приведенного центра массы

– установить в верхней части корпуса аппарата приспособление с измерительной линейкой, необходимое для подвешивания аппарата на штырь щита и измерения значения смещения точки подвеса, являющегося смещением приведенного центра массы;

– подвесить аппарат с помощью приспособления на штырь щита таким образом, чтобы линии, нанесенные на аппарате и щите, были параллельными;

– с помощью измерительной линейки определить значение смещения точки подвеса "А".

8.3.3 Результат испытания считается положительным, если значение смещения точки подвеса аппарата относительно оси симметрии аппарата, измеренное с погрешностью  1 мм, соответствует требованию 5.1.2.3.

8.4 Определение усилия срабатывания органов ручного управления

8.4.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– оборудование, например динамометр, позволяющее определить усилие, которое, необходимо приложить к органам ручного управления аппарата (кнопки, рычаги, маховики и др.) для включения (выключения) соответствующих устройств с погрешностью ± 5 %.

8.4.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– приложить усилие для вентилей в точке, лежащей на маховике вентиля и максимально удаленной от оси маховика вентиля. При испытании рычагов, кнопок усилие прикладывают в направлении действия органа управления.

8.4.3 Результат испытания считается положительным, если значение усилия, необходимого для включения (выключения) органов ручного управления аппарата соответствует требованиям 5.1.2.4.

8.5 Определение герметичности воздуховодной системы аппаратов

8.5.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка, позволяющая герметично подключить аппарат, создать и измерить в его объеме избыточное или вакуумметрическое давление в заданных пределах с погрешностью не более  40 Па;

– секундомер любого типа с ценой деления 0,2 с или таймер, входящий в состав установки.

8.5.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– присоединить к установке собранный в соответствии с руководством по эксплуатации аппарат.

– создать в воздуховодной системе вакуумметрическое давление 900 Па, сделать выдержку 1 – 2 мин для стабилизации системы. Установить вакуумметрическое давление 800 Па, включить секундомер и через 1 мин зарегистрировать изменение давления в воздуховодной системе;

– для проверки герметичности воздуховодной системы аппарата при избыточном давлении загерметизировать КИД, создать в воздуховодной системе избыточное давление 900 Па, сделать выдержку 1 – 2 мин. Затем установить избыточное давление 800 Па, включить секундомер и через 1 мин зарегистрировать изменение давления в воздуховодной системе.

8.5.3 Результаты испытаний считаются положительными, если изменение давления не превышает требований 5.1.2.8.

8.6 Определение объема ДМ

8.6.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка, позволяющая герметично подключить аппарат или ДМ, собранная по схеме (рисунок 2).

5

4

6

7

8

9

10

2

3

1

1, 3, 4 – регулирующий вентиль; 2 – устройство подачи воздуха; 5 – присоединительное устройство; 6 – аппарат (ДМ); 7 – мановакуумметр с пределом измерения до 2500 Па и абсолютной погрешностью не более  20 Па; 8 – КИД; 9 – газовый счетчик с пределами измерения от 0,3 до 10,0 дм3/мин и относительной погрешностью не более  1 %; 10 – источник разрежения

Рисунок 2 – Схема установки для определения рабочего объема ДМ

8.6.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– собрать аппарат и подключить его к установке;

– включить установку на нагнетание, при этом регулирующий вентиль 4 на линии газового счетчика должен быть закрыт. Наполнение ДМ вести до срабатывания КИД или до давления 400 Па при отсутствии КИД;

– закрыть вентиль 3, открыть вентиль 4, включить источник разрежения и вести отсасывание до вакуумметрического давления 200 Па или давления открытия легочного автомата.

8.6.3 Объем воздуха, прошедший через газовый счетчик, принимается за объем ДМ. Считать результат положительным, если объем ДМ соответствует требованиям 5.1.2.9.

8.7 Определение сопротивления КИД

8.7.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка, позволяющая герметично подключить аппарат или ДМ и создать через КИД постоянный поток воздуха с объемным расходом в заданных пределах.

8.7.2 Порядок подготовки и проведения испытания:

– присоединить аппарат (ДМ) к установке с помощью присоединительного устройства;

– в воздуховодной системе аппарата со стороны лицевой части создать постоянный поток сухого воздуха с объемным расходом в соответствии с требованиями конструкторской документации и измерить разность давления на входе и выходе из системы.

8.7.3 Результат считается положительным, если при заданном объемном расходе воздуха сопротивление КИД соответствует требованиям 5.1.2.11.

8.8 Определение герметичности дыхательных клапанов

8.8.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка (рисунок 3) с присоединительным устройством 5, позволяющим герметично подключить клапанную коробку 6 или отдельный клапан.

2

3

4

5

6

7

8

1

1, 3 – регулирующий вентиль; 2 – устройство подачи воздуха; 4 – расходомер с верхним пределом измерения 1 дм3/мин и относительной погрешностью не более  2,5 %; 5 – присоединительное устройство; 6 – клапанная коробка; 7 – мановакуумметр с пределом измерения до 2500 Па и абсолютной погрешностью не более  20 Па; 8 – пробка

Рисунок 3 – Схема установки для определения герметичности дыхательных

клапанов

8.8.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– для проверки клапана вдоха подключить присоединительное устройство 5 к центральному отверстию клапанной коробки 6, заглушить штуцер клапана выдоха резиновой пробкой 8;

– для проверки клапана выдоха подключить присоединительное устройство 5 к штуцеру клапана выдоха клапанной коробки 6.

– полностью открыть вентиль 1 и включить устройство подачи воздуха 2 на небольшой расход. Приоткрыть вентиль 3 и с помощью вентиля 1 регулировать поток воздуха таким образом, чтобы давление над клапаном было равно 500 Па. При наличии утечки через клапан определить ее значение по расходомеру 4, которое должно соответствовать требованиям 5.1.2.12.

8.9 Определение герметичности соединения вентиль-баллон, вентиля и износостойкости вентиля баллона

8.9.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– ёмкость вместимостью не менее 0,25 м³, заполненная водой, для погружения в неё баллона с вентилем.

8.9.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– проверку герметичности вентиля баллона в положениях "Открыто" (с установленной в штуцере вентиля заглушкой) и "Закрыто" проводить при рабочем давлении кислорода в баллоне путем опускания вентиля баллона в воду. Результат считается положительным, если при погружении вентиля баллона в воду не наблюдается выделения пузырьков из вентиля и соединения вентиль-баллон.

– проверку вентиля баллона, заполненного кислородом до рабочего давления, на износостойкость проводить методом открывания-закрывания вентиля из крайнего положения "Закрыто" в крайнее положение "Открыто" и обратно. После каждых 500 циклов наработки проверить герметичность вентиля в положениях "Закрыто" и "Открыто" путем опускания вентиля баллона в воду и усилие на маховике вентиля в соответствии с 8.4. Наработку вентиля прекратить в случаях:

а) негерметичности вентиля;

б) увеличения усилия на маховике вентиля при его открывании-закрывании более 80 Н;

в) достижения 3000 циклов наработки вентиля;

г) поломки вентиля.

8.9.3 Результат считается положительным, если после 3000 циклов открываний-закрываний вентиля выполняются требования 5.1.2.4 и 5.1.2.15.

8.10 Проверка работы сигнального устройства

8.10.1 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– при закрытом вентиле баллона из системы аппарата с помощью легких человека отсосать воздух и следить за сигнальным устройством. Звуковой сигнал должен быть четким и хорошо различимым;

– затем открыть вентиль баллона аппарата и закрыть его. С помощью легких человека отсасывать газовую смесь из системы аппарата и по манометру аппарата отметить давление кислорода, при котором сработает сигнальное устройство.

8.10.2 Результат испытания считается положительным, если выполняются требования 5.1.2.16 и 5.1.2.17.

8.11 Определение значения величины постоянной подачи кислорода

8.11.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– расходомер с верхним пределом измерения 5 дм³/мин и относительной погрешностью не более 2 %.

8.11.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– в аппарате выключить из работы КИД, к штуцеру для подсоединения лицевой части присоединить расходомер, открыть вентиль баллона и после наполнения ДМ определить постоянную подачу кислорода.

8.11.3 Результат испытания считается положительным, если выполняются требования 5.1.2.26 или 5.1.2.28.

8.12 Определение давления срабатывания легочного автомата

8.12.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– источник разрежения, обеспечивающий скорость отсоса до 100 дм³/мин с погрешностью не более 5 %;

– расходомер с верхним пределом измерения 105 дм³/мин и основной погрешностью не более  2,5 %;

– мановакуумметр с диапазоном измерений от минус 1000 до 1000 Па с погрешностью не более 20 Па;

– муляж головы человека.

8.12.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– на муляж головы человека надеть лицевую часть аппарата. К муляжу присоединить мановакуумметр, а также последовательно расходомер и источник разрежения;

– при рабочем давлении кислорода в баллоне открыть вентиль баллона и с помощью источника разрежения создать в системе аппарата объемный расход кислорода 10 дм³/мин (контролировать по расходомеру). По мановакуумметру определить вакуумметрическое давление, при котором начинает работать легочный автомат;

– затем создать в системе аппарата расход кислорода 80 дм³/мин и определить вакуумметрическое давление, при котором начнет работать легочный автомат;

– повторить испытания при давлении в баллоне, равном 3 МПа.

8.12.3 Результаты испытаний считаются положительными, если выполняются требования 5.1.2.27.

8.13 Определение расхода кислорода при работе устройства дополнительной подачи кислорода

8.13.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– расходомер с верхним пределом измерения 105 дм³/мин и основной погрешностью не более 2,5 %.

8.13.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– испытание проводится при рабочем давлении в баллоне, при давлении 5 и 3 МПа. Аппарат присоединить к расходомеру, открыть вентиль баллона, нажать на кнопку байпаса и по шкале расходомера определить расход кислорода.

8.13.3 Результаты испытаний считаются положительными, если выполняются требования 5.1.2.30.

8.14 Определение устойчивости аппаратов к воздействию растворов ПАВ

8.14.1 Материалы:

– пена средней кратности объёмом не менее 50 дм3.

8.14.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– проверку аппарата проводить погружением в пену на 10 мин, после чего обмыть аппарат чистой водой и просушить.

8.14.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания не наблюдается изменений поверхностей аппарата.

8.15 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия открытого пламени

8.15.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка (рисунок 4), состоящая из:

1) стойки с ложементом 8 для подвода аппарата 7 к пламени;

2) баллона с пропаном 1, снабженного регулятором давления 3 и манометром 4;

3) горелки 9 с форсунками площадью (450  20) см2 и регулятором высоты пламени;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 – баллон с пропаном; 2, 6 – вентили; 3 – регулятор давления; 4 – манометр;

5 – пламегаситель; 7 – аппарат; 8 – стойка с ложементом для подвода аппарата в зону пламени; 9 – горелка

Рисунок 4 – Схема установки для испытания на воздействие открытого

пламени

– термоэлектрический преобразователь любой конструкции;

– вторичный прибор для измерения температуры с верхним пределом измерения 900 оС и классом точности 0,5;

– секундомер с ценой деления 0,2 с.

8.15.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– неснаряженный аппарат закрепить на специальном ложементе поворотной стойки таким образом, чтобы плечевые и поясной ремни находились в натянутом состоянии (рисунок 4);

– включить прибор для измерения температуры пламени. Открыть запорный вентиль 2 баллона с пропаном 1. Поднести запальное устройство к горелке 9 и воспламенить газ. Установить с помощью вентиля 6 рабочее давление газа перед горелкой (2,4  0,2) кПа. Провести замеры температуры пламени, определить зону над горелкой, где температура пламени составляет (800  50) ºС.

– подвести аппарат, закрепленный на специальном ложементе, в зону открытого пламени таким образом, чтобы пламя охватывало плечевые и поясной ремни, пряжки;

– перевернуть аппарат на ложементе и подвести в зону открытого пламени таким образом, чтобы пламя воздействовало на крышку и дыхательные трубки.

Время выдержки аппарата в зоне пламени должно составлять (5,0  0,2) с  за каждое воздействие. По истечении этого времени аппарат вывести из зоны пламени и проверить его состояние.

8.15.3 Результат считается положительным, если после окончания испытания отсутствуют разрушения составных частей подвесной системы аппарата, дыхательных трубок, они не горят и не поддерживают горение или тление более (5,0  0,2) с, а пряжки остаются работоспособными.

8.16 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия условий транспортирования

8.16.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– стенд, обеспечивающий имитацию транспортирования аппарата в упаковке изготовителя в условиях 5.1.4.2.

8.16.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– аппарат в транспортной упаковке жестко закрепить на стенде в положении, определяемом надписью или условным знаком на упаковке "Верх". Испытания провести в условиях 5.1.4.2.

8.16.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения аппарата и выполняются требования, перечисленные в 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.16, 5.1.2.26 – 5.1.2.28, 5.1.2.30.

8.17 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия вибрационной нагрузки

8.17.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– стенд, обеспечивающий создание нагрузки в диапазоне частот от 50 до 60 Гц с погрешностью ± 8 % и амплитудой 0,4 мм с погрешностью ± 10 %;

– контейнер, имитирующий транспортную упаковку аппарата при транспортировании к месту применения.

8.17.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– аппарат в собранном виде вертикально закрепить в контейнере и в этом положении жестко прикрепить контейнер к столу стенда;

– испытания проводить в течение 60 мин в направлении "вверх-вниз" с частотой от 50 до 60 Гц и амплитудой 0,4 мм.

8.17.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания выполняются требования, перечисленные в 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.16, 5.1.2.26 – 5.1.2.28, 5.1.2.30.

8.18 Определение сохранения работоспособности аппаратов после воздействия ударов

8.18.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка, обеспечивающая ударный импульс длительностью 5 мс с погрешностью не более ± 20 % и ускорение 100 м/с2  с погрешностью не более ± 5 %.

8.18.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– аппарат в собранном виде жестко прикрепить к столу ударной установки в горизонтальном положении наружной стороной корпуса вниз. Произвести воздействие 1000 ударов на аппарат с частотой 50 мин-1 и длительностью ударного импульса 5 мс и ускорением 100 м/с2.

8.18.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания выполняются требования, перечисленные в 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.16, 5.1.2.26 – 5.1.2.28, 5.1.2.30.

8.19 Определение сохранения работоспособности аппаратов после падения

8.19.1 Снаряженный аппарат бросить один раз в горизонтальном положении крышкой вниз с высоты (1,5  0,1) м на ровную бетонную поверхность.

8.19.2 Результат испытания считается положительным, если после его окончания отсутствуют механические повреждения аппарата, кроме крышки, и выполняются требования, перечисленные в 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.16, 5.1.2.26 – 5.1.2.28, 5.1.2.30.

8.20 Климатические испытания

8.20.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– климатическая камера вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от минус 60 ºС до плюс 100 оС с погрешностью не более ± 2 оС;

– камера тепла и влаги вместимостью не менее 0,4 м3, обеспечивающая поддержание температуры в диапазоне от  20 ºС до  100 оС с погрешностью не более ± 2 оС  и влажности от 45 % до 95 % с погрешностью не более ± 5 %.

8.20.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– неснаряженный аппарат без упаковки выдержать в климатической камере при условиях, указанных в 5.1.4.6. После каждой температуры его выдержать при нормальной температуре окружающего воздуха в течение 4 ч, снарядить и проверить на соответствие 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.16, 5.1.2.26 – 5.1.2.28, 5.1.2.30.

8.20.3 Результат испытания считается положительным, если после его окончания выполняются требования, перечисленные в 5.1.2.8, 5.1.2.9, 5.1.2.11, 5.1.2.16, 5.1.2.26 – 5.1.2.28, 5.1.2.30.

8.21 Определение устойчивости аппаратов к дезинфицирующим растворам

8.21.1 Материалы:

– марлевые салфетки размером 100 × 100 мм;

– водный раствор (6 ± 1) % перекиси водорода;

– водный раствор (1,0 ± 0,2) % хлорамина;

– водный раствор (8 ± 1) % борной кислоты;

– водный раствор (0,5 ± 0,1) % марганцовокислого калия;

– спирт этиловый ректификованный.

8.21.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– проверку провести поочередно и отдельно каждым дезинфицирующим раствором;

– намочить в выбранном растворе (спирте) марлевую салфетку, отжать ее и пятикратно обтереть поверхности: лицевой части, дыхательных трубок, ДМ, клапанной (соединительной) коробки и сигнального устройства аппарата с интервалом между протирками 15 мин. Перед каждой протиркой марлевую салфетку следует смачивать заново. Объем каждого раствора должен быть не менее 50 мл.

8.21.3 Результат испытания считается положительным, если после протирок всеми перечисленными водными растворами, а также спиртом отсутствуют визуально наблюдаемые изменения поверхностных слоев, обработанных составных частей аппарата.

8.22 Определение характеристик аппарата при испытаниях на установке ИЛ

8.22.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка ИЛ, обеспечивающая объемный расход ГДС до (85 ± 1) дм³/мин, температуру ГДС в линии выдоха  (37,0 ± 0,5) ºС, относительную влажность от 92 % до 100 %, частоту пульсаций до (30 ± 1) мин-1. Принципиальная схема и описание установки приведены в приложении А;

– термокамера, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха от минус 20 ºС до плюс 60 ºС с погрешностью  2 ºС;

– секундомер с ценой деления 0,2 с;

– мановакуумметр или тягонапоромер с верхним пределом измерения 5 кПа и классом точности не ниже 2,5.

8.22.2 Порядок подготовки к проведению испытания:

– подготовить к работе ИЛ в соответствии с руководством по её эксплуатации;

– если испытания проводятся при температуре, отличной от комнатной, создать необходимую температуру в термокамере в соответствии с руководством по ее эксплуатации.

– настроить ИЛ на необходимый режим в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Режимы испытаний на ИЛ

| Наименование показателя | Состояние относительного покоя | Работа средней тяжести | Работа тяжелая | Работа очень тяжелая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выделение диоксида углерода, дм3/мин (СУ) | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| Потребление кислорода, дм3/мин (СУ) | 0,47 | 1,14 | 2,22 | 3,16 |
| Дыхательный коэффициент | 0,85 | 0,88 | 0,90 | 0,95 |
| Легочная вентиляция, дм3/мин (ЛУ) | 12,5 | 30 | 60 | 85 |
| Дыхательный объем, дм3 (ЛУ) | 0,83 | 1,50 | 2,40 | 2,83 |
| Частота дыхания, мин-1 | 15 | 20 | 25 | 30 |

– рассчитать параметры испытаний:

1) привести заданное в таблице 6 значение легочной вентиляции (объемного расхода ГДС) к температуре давлению и окружающего воздуха по формуле

QГДС=QГДС37⋅P−6,3P−PS⋅273+t273+37,				(2)

где QГДС– объемный расход ГДС, приведенный к температуре и давлению окружающего воздуха, дм3/мин;

QГДС37 – заданная в таблице 6 легочная вентиляция, дм3/мин;

Р – атмосферное давление, кПа;

6,3 кПа – давление насыщенных паров воды при температуре 37 ºС ;

t – температура окружающего воздуха, ºС ;

PS – давление насыщенных паров воды при температуре t, кПа;

2) привести заданное в таблице 6 выделение (объемный расход) диоксида углерода к температуре окружающего воздуха по формуле

QСО2=QСО20273+t273⋅101,3Р,					(3)

где QСО2 – объемный расход диоксида углерода, приведенный к температуре окружающего воздуха, дм3/мин;

QСО20 – заданное в таблице 6 выделение диоксида углерода, дм3/мин;

3) привести заданное в таблице 6 потребление кислорода к температуре окружающего воздуха по формуле

QО2=QО20273+t273⋅101,3Р,					(4)

где QО2 – потребление кислорода (объемный расход удаляемой ГДС), приведенное к температуре окружающего воздуха, дм3/мин;

QО20 – заданное в таблице 6 потребление кислорода, дм3/мин;

4) рассчитать дыхательный объем (глубину дыхания) q, дм³, по формуле

q=QГДСn,						(5)

где n – значение частоты дыхания (пульсаций), заданное в таблице 6, мин-1.

8.22.3 Аппарат в процессе испытаний должен находиться в термокамере при температурах минус (20  2) ºС, (25  2) ºС, (40  2) ºС и (60  2) ºС, а ИЛ – вне камеры при комнатной температуре.

Перед проведением испытания аппарата:

– при температуре 25 ºС его выдерживают в климатической камере в течение 30 мин;

– при температуре 40 ºС и 60 ºС его предварительная выдержка проводится при температуре 25 ºС в течение 30 мин;

– при температуре минус 20 ºС его предварительная выдержка проводится при температуре 10 ºС в течение 30 мин.

8.22.4 Проведение испытаний:

– привести ИЛ в рабочее состояние, для чего:

1) включить насос 5 (Приложение А), установить: требуемую частоту пульсаций; рассчитанную по формуле (5) глубину дыхания; по формуле (4) –объемный расход удаляемой ГДС;

2) включить электронагревательный элемент 12 термостата–увлажнителя 10, отрегулировав его таким образом, чтобы температура ГДС за термостатом–увлажнителем, измеренная по сухому термометру психрометра 13, составила (37,0  0,5) ºС;

3) включить подачу водопроводной воды в холодильник 18 и отрегулировать ее расход таким образом, чтобы температура ГДС за холодильником отличалась от комнатной не более чем на 2 ºС ;

4) открыть вентиль баллона 1, установить по расходомеру 2а и газовому счетчику 3а рассчитанный по формуле (3) объемный расход диоксида углерода;

– расположить аппарат в положении, максимально приближенном к условиям эксплуатации, и присоединить к выходному патрубку тройника ИЛ с помощью различных соединительных элементов в зависимости от типа лицевой части:

1) аппараты с центральным резьбовым соединением – тройник, соответствующий рисунку А.4;

2) аппараты с жестко присоединенной полной маской – макет головы (голова Шеффилда), соответствующий рисунку А.5;

3) аппараты с жестко присоединенным мундштучным комплектом (загубник и носовой зажим) – тройник, соответствующий рисунку А.6;

– открыть вентиль баллона аппарата или привести в действие пусковое устройство аппарата;

– поддерживать в процессе испытаний рассчитанные значения:

1) объемного расхода ГДС;

2) объемного расхода диоксида углерода;

3) объемного расхода удаляемой ГДС;

4) необходимые значения температуры термометров психрометра, соответствующие относительной влажности выдыхаемой ГДС;

– контролировать периодически следующие параметры:

1) давление кислорода в баллоне или показания датчика отработки;

2) сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;

3) объемную долю диоксида углерода во вдыхаемой ГДС и в ДМ или трубке вдоха;

4) объемную долю кислорода во вдыхаемой ГДС;

5) температуру вдыхаемой ГДС.

Перечень контролируемых параметров может быть изменен в соответствии с документацией или программой испытаний.

Периодичность контроля должна составлять не более 10 мин. В начальный и конечный периоды при быстром изменении параметров испытания интервалы между замерами могут быть сокращены до 1 мин. Допускается регистрация параметров испытаний в соответствии с документацией на испытываемый аппарат и программой испытаний.

Пример протокола испытаний приведен в приложении Б.

8.22.4 Закончить испытания при наступлении одного из ниже перечисленных событий:

– уменьшение давления кислорода в баллоне до 1,0 МП;

– превышение значений сопротивления дыханию на вдохе и выдохе, указанных в 5.1.1.6;

– превышение значений объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС или в ДМ, указанных в 5.1.1.4 и 5.1.1.5 соответственно;

– уменьшение значения объемной доли кислорода во вдыхаемой ГДС, ниже указанного в 5.1.1.3 (при обеспечении полной имитации потребления кислорода);

– превышение значений температуры вдыхаемой ГДС, указанных в 5.1.1.7 и 5.1.1.8.

8.22.5 Отсоединить испытываемый аппарат, закрыть вентиль баллона с диоксидом углерода, выключить электронагревательный элемент термостата–увлажнителя, насос, измерительные приборы, термокамеру, перекрыть подачу охлаждающей воды на холодильник.

8.22.6 Обработка результатов испытаний:

– замеренное по секундомеру значение интервала времени от начала до окончания испытания является фактическим ВЗД аппарата;

– относительная погрешность определения ВЗД не превышает  8 % при доверительной вероятности 0,95.

Результатом испытания являются также полученные в ходе испытания:

– максимальное сопротивление дыханию на вдохе и выдохе;

– максимальные объемные доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС и в ДМ или трубке вдоха;

– средняя объемная доля диоксида углерода в ДМ или трубке вдоха (при испытании в номинальном режиме);

– максимальная температура вдыхаемой ГДС.

Средняя объемная доля диоксида углерода в ДМ Сср, %, рассчитывается по формуле

Ccp=i=1nCi+Ci+12⋅tni=1n−1tn,					(5)

где Сi и Ci+1 – соответственно начальное и конечное значения объемных долей диоксида углерода в ДМ в расчетном временном интервале, %;

n – число измерений;

tn – продолжительность одного временного интервала, мин.

Результат проверки работоспособности аппарата считается положительным, если во всех определениях (при различных значениях легочной вентиляции и температуры окружающего воздуха) за минимально допустимое фактическое ВЗД в соответствии с 5.1.1.2 выполняются следующие требования: значения сопротивления дыханию на вдохе и выдохе не превышают значений, указанных в 5.1.1.6; объемная доля диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не превышает значений, указанных в 5.1.1.4 или объемная доля диоксида углерода в трубке вдоха или в ДМ аппарата не превышает значений, указанных в  5.1.1.5; температура вдыхаемой ГДС не превышает значений, указанных в 5.1.1.7 или 5.1.1.8.

8.23 Определение работоспособности аппаратов при погружении в воду

8.23.1 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– установка ИЛ, описание которой дано в приложении А;

– ёмкость вместимостью не менее 1 м3, заполненная водой и предназначенная для погружения аппарата;

– секундомер с ценой деления 0,2 с.

8.23.2 Порядок подготовки и проведения испытаний:

– лицевую часть собранного аппарата надеть на муляж головы человека, подключенный к ИЛ, настроенной на дыхательный режим с легочной вентиляцией 30 дм3/мин при температуре 25 оС;

– открыть вентиль баллона или привести в действие пусковое устройство аппарата и фиксировать сопротивление дыханию по мановакуумметру ИЛ, после чего работающий аппарат в горизонтальном положении погрузить в воду на 15 с. Вода должна полностью покрыть аппарат;

– извлечь аппарат из воды (без изменения режима работы), установить в вертикальное положение и выдержать в течение 10 – 15 мин.

8.23.3 Результат испытания считается положительным, если аппарат функционирует нормально, а также визуально установлено отсутствие влаги под стеклом манометра или датчика отработки.

8.24 Испытания на испытателях-добровольцах

8.24.1 Испытания на испытателях-добровольцах проводятся в соответствии с ГОСТ 12.4.061.

Испытания аппарата на испытателях-добровольцах дополняют основную оценку аппарата, полученную при испытаниях на приборах и ИЛ.

Испытания проводят с целью определения условий дыхания в аппарате, физиологических реакций испытателей-добровольцев на работу в аппарате, особенностей работы составных частей и систем аппарата, удобства пользования аппаратом при различных физических нагрузках.

8.24.2 Средства испытаний и вспомогательные устройства:

– движущаяся дорожка со скоростью движения ленты от 30 до 100 м/мин с погрешностью не более 10 % и углом подъема от 0 º до 5 º, с установленным на ней имитатором носилок массой (40,0  0,5) кг;

– вертикальный эргометр с грузами (6,00  0,25) кг и (20,00  0,25) кг и высотой подъема (0,60  0,05) и (1,20  0,05) м соответственно;

– комплект кирпичей в количестве 160 шт. (масса одного кирпича (3,1  0,1) кг;

– ступень площадью (9,0  1,5) дм2 и высотой (2,0  0,1) дм;

– термокамера вместимостью не менее 10 м3, обеспечивающая создание и поддержание температуры воздуха от минус 20 ºС до плюс 40 ºС с погрешностью не более  2 ºС, визуальное наблюдение за испытателями-добровольцами и снабженная переговорным устройством;

– тягонапоромер с верхним пределом измерения 3000 Па и классом точности не ниже 2,5;

– секундомер с ценой деления 0,2 с;

– газоанализатор диоксида углерода с пределами измерения от 0 % до 5 % и погрешностью  2,5 %;

– газоанализатор кислорода с пределами измерения от 0 % до 100 % и погрешностью ± 2 %;

– метроном или любое устройство, обеспечивающее подачу до 140 звуковых сигналов в минуту через равные промежутки времени;

– термометр для измерения температуры тела с погрешностью не более  0,1 оС;

– тонометр медицинский манометрический с погрешностью не более 1 мм рт. ст.

8.24.3 Порядок подготовки к проведению испытаний:

– к испытаниям допускаются испытатели-добровольцы, имеющие регулярный практический опыт в использовании дыхательных аппаратов, медицинское свидетельство о состоянии здоровья и допущенные к испытаниям врачом, а также изучившие руководство по эксплуатации аппарата. Испытатели-добровольцы не должны в течение 24 ч перед испытанием выполнять тяжелую физическую работу и принимать алкоголь. Испытатели-добровольцы должны получить полную информацию о характере и объеме испытаний;

– перед испытаниями испытателей-добровольцев подвергнуть медицинскому осмотру, измерить у них температуру тела, частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление, массу и рост;

– перед началом каждого испытания аппараты должны быть проверены в соответствии с руководством по эксплуатации. Результаты проверки заносятся в протокол (приложение В). Разрешение на использование аппаратов в испытаниях дает лицо, назначенное ответственным за испытания;

– лицевую часть аппарата оборудовать штуцером для подключения тягонапоромера в соответствии с ГОСТ Р 12.4.189, ДМ или трубку вдоха двумя штуцерами для отбора и возврата анализируемой ГДС.

8.24.4 Порядок  проведения  испытаний:

– в испытаниях должно участвовать три испытателя-добровольца;

– испытания проводят путем выполнения испытателями-добровольцами дозированной физической работы, имитирующей реальную нагрузку при проведении аварийно – спасательных работ;

– дозированная физическая нагрузка осуществляется путем выполнения комплекса упражнений на оборудовании по 8.24.2 в лабораторных условиях;

– испытания аппарата на испытателях-добровольцах проводят при следующих условиях окружающей среды:

1) при температуре окружающей среды (25  2) оС, относительной влажности от 40 % до 80 %;

2) при температуре окружающей среды (40  2) оС, относительной влажности от 15 % до 35 %;

3) при температуре окружающей среды минус (20  2) оС или другой минимальной, установленной документацией на аппарат;

– выдержать аппарат перед испытанием в соответствии с 8.22.3;

– на испытателях-добровольцах должна быть надета штатная сезонная одежда, сапоги, каска, а при работе в камерах тепла и холода кроме того должны быть надеты рукавицы и шерстяной подшлемник;

– при выполнении испытателем-добровольцем комплекса упражнений в лабораторных условиях контролируются параметры аппарата по 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.6 и давление кислорода в баллоне или показания датчика отработки;

– характеристика упражнений представлена в таблице 7;

– продолжительность и последовательность выполнения упражнений представлена в таблице 8.

- Таблица 7 – Характеристика упражнений

| Наименование упражнения и режим выполнения (работа / отдых, мин) | Среднее потребление кислорода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при работе, дм3/мин | при отдыхе, дм3/мин | суммарно при данном режиме, дм3 |
| Ходьба по горизонтальной движущейся дорожке со скоростью 5 км/ч, режим 25/5 | 0,8 | 0,4 | 22,0 |
| То же, режим 10/5 | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Ползание по-пластунски со средней скоростью 0,6 км/ч, режим 10/5 | 1,7 | 1,0 | 22 |
| Ползание на четвереньках со скоростью 0,6 км/ч, режим 10/5 | 1,3 | 0,6 | 16 |

Продолжение таблицы 7

| Наименование упражнения и режим выполнения (работа / отдых, мин) | Среднее потребление кислорода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при работе, дм3/мин | при отдыхе, дм3/мин | суммарно при данном режиме, дм3 |
| Переноска носилок массой 40 кг со средней скоростью 3,6 км/ч на движущейся дорожке под углом 3о вверх, режим 10/5 | 1,6 | 0,7 | 19,5 |
| Работа на вертикальном эргометре (груз 20 кг, высота подъема 1,2 м, темп 20 раз в минуту), режим 10/5 | 1,3 | 0,6 | 16 |
| Работа на вертикальном эргометре (груз 6 кг, высота подъема 0,6 м, темп 30 раз в минуту), режим 10/5 | 0,9 | 0,4 | 11 |
| Укладка кирпичей (высота штабеля 0,7 м, длина 1,5 м, расстояние переноски 2,15 м, темп укладки 160 кирпичей за 10 мин), режим 10/5 | 1,7 | 0,9 | 21,5 |
| Шаговая проба (подъем-спуск на ступеньку h =20 см), частота подъема-спуска 30 циклов в мин, режим 10/5 | 1,5 | 0,6 | 18,0 |

Таблица 8 – Перечень упражнений, ориентировочный порядок и продолжительность их выполнения при проведении испытаний аппаратов

| Наименование упражнения и режим выполнения (работа / отдых, мин) | Температура окружающей среды, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минус 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Количество циклов при номинальном ВЗД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Ходьба по горизонтальной движущейся дорожке со скоростью 83,3 м/мин, режим 25/5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ползание на четвереньках по полу со скоростью 10 м/мин, режим 10/5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Шаговая проба (подъем-спуск на ступеньку h =20 см), частота подъема-спуска 30 циклов в мин, режим 10/5 | 4 | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ползание по-пластунски со средней скоростью 10 м/мин, режим 10/5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Переноска носилок массой 40 кг со скоростью 60 м/мин на движущейся дорожке, режим 10/5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Работа на вертикальном эргометре, груз 6 кг, высота подъема 0,6 м, темп 30 раз в минуту | 4 | 6 | 8 | 10 | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Работа на вертикальном эргометре, груз 20 кг, высота подъема 1,2 м, темп 20 раз в минуту, режим 10/5 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Отдых в предкамере при температуре (205) ºС, режим 0/60 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Укладка кирпичей (высота штабеля 0,7 м, длина 1,5 м, расстояние переноски 2,15 м, темп укладки 160 кирпичей за 10 мин), режим 10/5 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Ходьба по горизонтальной движущейся дорожке со скоростью 83,3 м/мин, режим 30/0 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечание – Во время испытания аппарата при температуре 40 оС вводная и заключительная ходьба проводится при температуре окружающей среды (20  5) оС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все упражнения выполняются каждым испытателем-добровольцем последовательно, без выключения из аппарата, как во время работы, так и во время отдыха. При необходимости замера температуры испытателя-добровольца под языком, допускается выключение из аппарата на время замера.

Во время испытаний по окончании каждого упражнения фиксируют в протоколе (приложение В) следующие физиологические показатели испытателей-добровольцев: частоту пульса, температуру под языком (при испытании в камере тепла), частоту дыхания.

Упражнения повторяются до давления в баллоне 1 МПа, отказа по одному из параметров 5.1.1.3, 5.1.1.5, 5.1.1.6, достижения частоты пульса 170 мин-1, или температуры тела 38,7 С, или из-за невозможности продолжать работу испытателем-добровольцем.

По окончании каждого опыта испытатель-доброволец должен сообщить о самочувствии, степени усталости и дать субъективную оценку испытываемого аппарата. У него необходимо измерить температуру тела (подмышечную или под языком), частоту пульса, частоту дыхания, артериальное давление.

Результаты занести в протокол (приложение В).

8.24.5 Результат проверки работоспособности аппаратов считается положительным, если во всех определениях (при различных температурах окружающего воздуха) значения сопротивления дыханию на вдохе и выдохе не превышают значений, указанных в 5.1.1.6, объемная доля кислорода не менее указанной в 5.1.1.3, объемная доля диоксида углерода в ДМ или в трубке вдоха не более указанной в 5.1.1.5.

8.25 Испытания на надежность

8.25.1 Испытания по подтверждению вероятности сохранения работоспособности аппаратов (720 ч), вероятности безотказной работы аппаратов должны проводиться во время всего комплекса испытаний.

8.25.2 Для испытания по подтверждению вероятности сохранения работоспособности аппаратов представляются три аппарата, проверенные и собранные в соответствии с руководством по эксплуатации. Аппараты должны находиться в состоянии ожидания применения в течение одного месяца.

После постановки аппаратов на испытание фиксируют дату начала испытания. По истечении одного месяца каждый аппарат подвергают проверке. При этом фиксируют обнаруженные отказы.

Результат испытания считается положительным, если при проведении проверки аппаратов не обнаружено ни одного отказа.

8.25.3 Проверку вероятности безотказной работы аппаратов проводят по ГОСТ 27.410.

Исходные данные для проверки:

– браковочный уровень надежности (Rβ = 0,98);

– приемочный уровень надежности (Rα = 0,998);

– риск поставщика (изготовителя) (α = 0,2);

– риск потребителя (заказчика) (β = 0,2).

Проверка проводится на одном аппарате на протяжении всего комплекса испытаний.

Для подтверждения заданного показателя вероятности безотказной работы аппаратов за ВЗД необходимо провести не менее 80 проверок. Во время проведения проверок аппаратов не допускается ни одного отказа.

К отказам при проведении испытаний аппаратов на стендовом оборудовании относятся:

– превышение значений сопротивления дыханию на вдохе и выдохе, указанных в 5.1.1.6;

– увеличение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС выше указанной в 5.1.1.4;

– превышение значений объемной доли диоксида углерода в ДМ или трубке вдоха аппарата, указанных в 5.1.1.5;

– превышение значений температуры вдыхаемой ГДС, указанных в 5.1.1.7, 5.1.1.8.

Отказы при проведении испытаний аппаратов на испытателях-добровольцах в действующей шахте определяет работающий в аппарате по результатам субъективной "боевой" проверки перед началом работы и в течение всего времени работы в аппарате. К ним относятся, например, значительные, хотя и переносимые: повышенные сопротивление дыханию и температура вдыхаемой ГДС. К отказам относятся также возникновение обязательной необходимости переключения человека в запасной аппарат и существенные поломки подвесной системы аппарата, затрудняющие удержание его в рабочем положении. При испытании учитывают лишь отказы, зависящие от внутренних причин, то есть от конструкции аппарата, и не учитывают отказы, вызванные внешними случайными воздействиями.

Общим признаком отказов испытаний на испытателях-добровольцах является потеря способности аппарата защищать органы дыхания и зрения человека и обязательной необходимости переключения в резервный аппарат.

Результат испытания считается положительным, если при проведении 80 проверок не обнаружено ни одного отказа аппарата.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Аппараты в упаковке изготовителя  должны транспортироваться любым видом транспорта, исключающим нарушение целости упаковок и попадание влаги на них, при температуре от минус 50 оС до плюс 50 оС.

При транспортировании упаковки должны быть надежно закреплены в транспортном средстве.

9.2 Упаковки с аппаратами должны храниться в сухих, закрытых помещениях при температуре от  5 С до  40 С.

9.3 На объектах аппараты должны храниться в собранном виде в специально оборудованных шкафах, ящиках или контейнерах.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовители в соответствии с законодательством РФ устанавливают гарантийные обязательства (в т.ч. конкретную продолжительность и порядок исчисления гарантийного срока) о соответствии выпускаемых аппаратов требованиям настоящего стандарта в технических условиях на аппараты, эксплуатационных документах к ним или специально оговаривают в договорах (контрактах) на их поставку.

Приложение А
(рекомендуемое)

##### Описание динамической установки ИЛ

А.1 Схема динамической установки ИЛ показана на рисунке А. 1.

QI

4а

QI

1б

QI

1а

FI

1в

FI

2а

FI

3а

3а

FI

6а

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

18

17

4

5

14

16

3

3

4

6

QI

5а

QI

6б

1

2

5

6

Приборы  на щите

1 – баллон по ГОСТ 949 с диоксидом углерода по ГОСТ 8050; 2 – насос вспомогательный; 3 – вентиль регулирующий; 4 – смеситель; 5 – насос основной; 6 – мешок компенсационный; 7 – клапан антивозвратный; 8 – кран трехходовой; 9 – клапанная коробка; 10 – термостат–увлажнитель; 11 – пополняющий резервуар; 12 – элемент электронагревательный; 13 – психрометр; 14 – электроклапан пневматический; 15 – тройник; 16 – аппарат; 17 – кювета для конденсата; 18 – холодильник;

1а, 4а – автоматический газоанализатор диоксида углерода с пределами измерения от 0 % до 10 % и погрешностью ± 2,5 %;

1б – автоматический газоанализатор кислорода с пределами измерения от 0 % до 100 % и погрешностью ± 2,5 %;

1в, 3а – счетчик газовый любой конструкции с относительной погрешностью не более  1,5%;

2а – расходомер с верхним пределом измерения 10 дм3/мин и основной погрешностью не более  2,5 %;

5а – тягонапоромер с верхним пределом измерения 3 кПа и классом точности 1,5;

6а – преобразователь термоэлектрический малоинерционный, например, хромель–копелевый с диаметром электродов 0,2 мм, диаметром кожуха не более 1,6 мм;

6б – потенциометр с классом точности 0,25 и пределами измерения от 0 ºС  до 100 ºС.

Рисунок А.1 – Схема динамической установки ИЛ

А.2 Заданный режим дыхания в процессе испытания аппаратов обеспечивается основным насосом 5 сильфонного, мембранного или поршневого типа, создающим пульсирующий поток ГДС с изменением объемного расхода, близким к синусоидальному. С основным насосом соединены линии вдоха и выдоха, система подачи диоксида углерода. Линия выдоха включает в себя термостат-увлажнитель 10, показанный на рисунке А.2, и психрометр 13. Уровень воды в термостате-увлажнителе поддерживается постоянным с помощью пополняющего резервуара 11. Вода в термостате-увлажнителе нагревается элементом электронагревательным 12, температура воды поддерживается постоянной с помощью терморегулирующего устройства. Регулированием температуры в термостате-увлажнителе создаются требуемые значения температуры и влажности ГДС. При этом разница показаний сухого и смоченного термометров психрометра должна находиться от 0,1 оС до 1 оС. На линии вдоха расположен водяной холодильник 18, показанный на рисунке А.3, регулировка которого осуществляется путем подачи воды таким образом, чтобы температура ГДС за холодильником отличалась от комнатной не более чем на 2 С. Отвод конденсата из холодильника осуществляют в герметично присоединенную кювету для конденсата 17. Линии вдоха и выдоха присоединяют к основному насосу через клапанную коробку 9. Система подачи диоксида углерода содержит баллон 1 с редуктором, вентиль регулирующий 3, расходомер 2а, счетчик газовый 3а, компенсационный мешок 6 и антивозвратный клапан 7.

А.3 Аппарат присоединяют к выходному патрубку тройника 15, показанного на рисунке А.4. Два других патрубка тройника соединяют с линиями вдоха и выдоха ИЛ через пневматические электроклапаны 14. На тройнике имеются два штуцера для присоединения тягонапоромера 5а и установки преобразователя термоэлектрического 6а, соединенного с потенциометром 6б.

Для контроля объемной доли диоксида углерода в ГДС на линии выдоха непосредственно на выходе из термостата-увлажнителя отбирают пробу, которая затем через газоанализатор диоксида углерода 4а возвращается в линию выдоха перед входом в термостат–увлажнитель.

Установка ИЛ снабжена системой пропорционального отбора ГДС из линии вдоха (вспомогательным насосом 2), позволяющей анализировать объемную долю диоксида углерода  во вдыхаемой ГДС . При этом ГДС, отсасываемую вспомогательным насосом, прокачивают через газоанализаторы кислорода 1б и диоксида углерода 1а, после чего пропускают через газовый счетчик 1в и сбрасывают в атмосферу. Сброс соответствует значению объема потребляемого кислорода. Отбор ГДС осуществляется из линии вдоха после холодильника.

Так как в данных ИЛ отсутствует полная имитация потребления кислорода, фиксируемое значение объемной доли кислорода не является истинной величиной и может служить только в качестве параметра, позволяющего судить о герметичности испытываемого аппарата, герметичности ИЛ, герметичности присоединения аппарата к ИЛ.

В зависимости от испытываемого изделия в качестве тройника 15 применяются:

– тройник для аппарата с центральным резьбовым соединением – рисунок А.4;

– макет головы (голова Шеффилда) для испытаний аппаратов с маской –рисунок А.5;

– тройник для аппарата с загубником – рисунок А.6.

4

1 – штуцер,  направленный  к  ИЛ;  2 – пополняющий резервуар;

3 – терморегулирующее устройство;  4 – штуцер, направленный

к тройнику;  5 – электронагреватель

Рисунок А.2 – Схема термостата-увлажнителя

1 – штуцер, направленный к ИЛ; 2 – входное отверстие для охлаждающей  воды;  3 – выходное отверстие для охлаждающей воды;  4 – штуцер,  направленный к тройнику

Рисунок А.3 – Схема холодильника

1

5

3

4

2

1 – выходной патрубок тройника; 2 – штуцер для присоединения тягонапоромера; 3 – патрубок, направленный к линии выдоха ИЛ; 4 – патрубок, направленный к линии вдоха ИЛ; 5 – штуцер для  установки термоэлектрического преобразователя

Рисунок А.4 – Тройник для аппарата с центральным резьбовым соединением

1 – макет головы (голова Шеффилда); 2 – точка замера температуры на выдохе; 3 – точка замера температуры на вдохе; 4 – точка замера давления; 5 – термоэлектрический преобразователь; 6 – место подсоединения тягонапоромера

Рисунок А.5 – Макет головы для испытаний аппаратов с маской

5

4

1

2

3

1 – выходной патрубок тройника; 2 – штуцер для присоединения тягонапоромера; 3 – патрубок, направленный к линии выдоха ИЛ; 4 – патрубок, направленный к линии вдоха ИЛ; 5 – штуцер для установки термоэлектрического преобразователя

Рисунок А.6 – Тройник для аппарата с загубником

Приложение Б

(рекомендуемое)

ПРОТОКОЛ № ____

испытания аппарата на установке ИЛ

Место испытания ___________________________, дата ________________

Б.1 Общие сведения об аппарате

Наименование аппарата ___________________________________________

Изготовитель ____________________________________________________

Обозначение  документа, на основании которого изготовлен аппарат _____________________________________________________________________

Номер аппарата _________________________________________________

Дата изготовления _______________________________________________

Наименование ПП _______________________________________________

Изготовитель ___________________________________________________

Б.2 Параметры аппарата до и после испытания

Таблица Б.1

| Наименование параметра | До испытания | После испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Изменение избыточного и вакуумметрического давления при проверке герметичности аппарата, Па |  |  |
| 2 Постоянная подача кислорода, дм³ |  |  |
| 3 Давление, при котором начинает работать легочный автомат, Па |  |  |
| 4 Сопротивление КИД потоку воздуха 10 дм³/мин, Па |  |  |
| 5 Масса баллона с кислородом, кг |  |  |
| 6 Расход кислорода за испытание, кг (дм³) |  |  |
| 7 Масса снаряженного ПП, кг |  |  |
| 8 Масса неснаряженного ПП, кг |  |  |
| 9 Масса поглотителя, кг |  |  |
| 10 Увеличение массы поглотителя, кг |  |  |
| 11 Сопротивление поглотительного патрона, Па |  |  |

Б.3 Условия испытаний

Таблица Б.2

| Наименование показателя | Заданное значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Температура воздуха в камере, оС |  |  |
| 2 Легочная вентиляция, дм3/мин |  |  |
| 3 Частота дыхания, мин-1 |  |  |
| 4 Дыхательный объем (ЛУ), дм3 |  |  |
| 5 Выделение СО2 (СУ), дм3/мин |  |  |
| 6 Объемная доля СО2 на выдохе, % |  |  |
| 7 Потребление О2 (СУ), дм3/мин |  |  |
| 8 Температура выдыхаемого воздуха, оС |  |  |
| 9 Влажность выдыхаемого воздуха, % |  |  |

Б.4 Запись наблюдений в процессе испытания

Таблица Б.3

| Время от на- чала опыта, мин | Сопротивление дыханию, Па |  | Температура вдыхаемого воздуха, оС |  | Объемная доля газа, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На вдохе | на выдохе | сухой термо- метр | мокрый термо- метр | СО2 на выдохе | СО2 на вдохе | О2 на вдохе | СО2 в ДМ |
| min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показание манометра, при котором сработало сигнальное устройство_____

Дополнительные данные __________________________________________

Номинальное ВЗД аппарата, мин ________________

Фактическое ВЗД аппарата, мин _________________

Б.5 Замечания ____________________________________________________

| Ответственный за испытание | ______________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Приложение В

(рекомендуемое)

###### ПРОТОКОЛ №_____

###### испытания аппарата на испытателе-добровольце

Место испытания ___________________________, дата ________________

В.1 Общие сведения об аппарате

Наименование аппарата __________________________________________

Изготовитель ___________________________________________________

Обозначение документа, на основании которого изготовлен аппарат ____________________________________________________________________

Номер аппарата ________________________________________________

Дата изготовления ______________________________________________

Наименование ПП _______________________________________________

Изготовитель ___________________________________________________

Обозначение документа, по которого изготовлен поглотительный патрон ____________________________________________________________________

В.2 Параметры аппарата до и после испытания

Таблица  В.1

| Наименование параметра | До испытания | После испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Изменение избыточного и вакуумметрического давления при проверке герметичности аппарата. Па |  |  |
| 2 Постоянная подача кислорода, дм³ |  |  |
| 3 Давление, при котором начинает работать легочный автомат, Па |  |  |
| 4 Избыточное давление, при котором начинает работать КИД, Па |  |  |
| 5 Масса баллона с кислородом (азотно-кислородной смесью), кг |  |  |
| 6 Расход кислорода (азотно-кислородной смеси) за испытание, кг (дм³) |  |  |
| 7 Масса снаряженного ПП, кг |  |  |
| 8 Масса неснаряженого ПП, кг |  |  |
| 9 Масса поглотителя, кг |  |  |
| 10 Увеличение массы поглотителя, кг |  |  |
| 11 Сопротивление ПП, Па |  |  |

В.3 Условия испытаний

Температура окружающей среды, оС ________________________________

Относительная влажность, % ______________________________________

Барометрическое давление, мм рт. ст. ______________________________

В.4 Данные об испытателе-добровольце

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________

Возраст, лет ____________________________________________________

Стаж работы в СИЗОД, лет ________________________________________

Таблица В.2

| Наименование показателя | До испытания | После испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Масса, кг |  |  |
| 2 Температура тела, оС |  |  |
| 3 Частота пульса, мин-1 |  |  |
| 4 Частота дыхания, мин-1 |  |  |
| 5 Жизненная емкость легких, дм3 |  |  |
| 6 Артериальное давление, мм рт. ст. |  |  |

В.5 Запись наблюдений в процессе испытания

Таблица В.3

| Время от начала опыта, мин | Вид упражнения | Режим работы, мин |  | Давление кислорода в баллоне, МПа | Сопротивление дыханию, Па |  | Частота пульса, мин-1 | Температура тела, оС | Температура вдыхаемого воздуха, оС | Объемная доля газа в ДМ или трубке вдоха, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работа | отдых |  | вдох | выдох |  |  |  | СО2 | О2 |

| Испытатель-доброволец | ______________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

| Аппарат к испытанию подготовил | ______________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

| Ответственный за испытание | ______________________ (подпись) | _______________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

| УДК 614.894 : 006.354 ОКС 13 340 30 Т58 Ключевые слова: аппарат изолирующий автономный, сжатый кислород, химически связанный кислород, технические характеристики, методы испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Руководитель разработки начальник ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Исполнители: Заместитель начальника ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" начальник сектора ОИСЗ ОАО "Корпорация "Росхимзащита" |  | Б.В. Путин С.Б. Гудков Г.Г. Шаповалов А.А. Русанов |